| FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry LODÓWKA MEDYCZNA |  |  | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów |  |
|  |  |  |  | TAK | NIE* |
|  |  |  |  | ………………………… *[jeśli inne niż minimalne/maksymalne - podać jakie] |  |
| LODÓWKA MEDYCZNA |  |  | PRODUCENT |  |  |
|  |  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  |  | Fabrycznie nowy |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |
|  | agregat wewnętrzny, chłodzenie wymuszone wentylatorem |  |  |  |  |
|  | regulator mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED |  |  |  |  |
|  | automatyczne odszranianie |  |  |  |  |
|  | korpus malowany proszkowo na biało izolowany pianką poliuretanową |  |  |  |  |
|  | drzwi przeszklone ze szkła hartowanego zaopatrzone w zamek |  |  |  |  |
|  | oświetlenie LED (2 x LED) |  |  |  |  |
|  | regulowane półki |  |  |  |  |
|  | przechowywanie szczepionek i leków w zakresie temperatury od +2°C do +8°C |  |  |  |  |
|  | moduł alarmowy i rejestrator temperatury z wyjściem USB |  |  |  |  |
|  | alarmy | awaria zasilania, |  |  |  |
|  |  | wysoka/niska temperatura, |  |  |  |
|  |  | awaria czujnika, |  |  |  |
|  |  | uchylone drzwi, |  |  |  |
|  |  | awaria USB, |  |  |  |
|  |  | awaria komunikacji |  |  |  |
|  | podtrzymanie akumulatorowe - uruchamiane automatycznie w przypadku braku zasilania sieciowego |  |  |  |  |
| REJESTRACJA DANYCH/INTERWAŁ/CZAS REJESTRACJI |  |  |  |  |  |
|  | poprzez USB/co 10 minut/2 lata | Za wysoka lub za niska temperatura wewnętrzna |  |  |  |
|  |  | Zbyt wysoka temperatura otoczenia |  |  |  |
|  | Całkowity czas rejestracji danych na urządzeniu | 2 lata, |  |  |  |
| NORMA |  |  |  |  |  |
|  | Zgodna z normą DIN 58345 lub DIN 13277 |  |  |  |  |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |
|  | Szerokość [mm] |  | 650 (+/- 20) |  |  |
|  | Głębokość [mm] |  | 673 (+/- 20) |  |  |
|  | Wysokość [mm] |  | 1992 (+/- 20) |  |  |
|  | Zakres temperatur °C |  | od +2 do +8 |  |  |
|  | Pojemność użytkowa [l] |  | 395 (+/- 5) |  |  |
|  | Ilość półek [szt.] |  | 6 (+/- 1) |  |  |
|  | Wymiary półek (dł. x szer.) [mm] |  | 570 x 530 (+/- 10) |  |  |
|  | Waga [kg] |  | 95 (+/- 5) |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
|  | Wraz z urządzeniem zostanie przekazana |  | karta gwarancyjna |  |  |
|  |  |  | Paszport urządzenia |  |  |
|  |  |  | instrukcja obsługi w formie papierowej |  |  |
|  | Szkolenie Personelu z zakresu obsługi |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) lub Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta |  |  |  |  |
|  | naprawy wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta |  |  |  |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.