| FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH – OFEROWANYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Minimalne parametry LAMPA DIAGNOSTYCZNA BEZCIENIOWA |  |  |  | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów |  |
|  |  |  |  |  | TAK | NIE* |
|  |  |  |  |  | ………………………… *[jeśli inne niż minimalne/maksymalne - podać jakie] |  |
| Lampa diagnostyczna bezcieniowa |  |  |  | PRODUCENT |  |  |
|  |  |  |  | MODEL / TYP |  |  |
|  |  |  |  | Fabrycznie nowy |  |  |
| DANE TECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyłącze elektryczne: | 100-240V 47-63 Hz |  |  |  |  |
|  | źródło światła: | LED |  |  |  |  |
|  |  | 15 diod zamontowanych w 5 modułach optycznych |  |  |  |  |
|  | średnica kopuły świetlnej: | 215 mm |  |  |  |  |
|  | temperatura barwowa: | 4750 K (+/- 5 %) |  |  |  |  |
|  | natężenie światła | dla odległości 0,5 m – 100 000 -120 000 lux |  |  |  |  |
|  |  | dla odległości 0,8 m – 70 000 - 80 000 lux |  |  |  |  |
|  |  | dla odległości 1,0 m – 50 000 - 60 000 lux |  |  |  |  |
|  | żywotność pracy diod | 50 000 h |  |  |  |  |
|  | średnica plamy świetlnej | dla 1,0 m 15 -17 cm (+/- 10%), w tym zakresie pełna iluminacja światła |  |  |  |  |
|  | waga lampy | 12-13 kg, |  |  |  |  |
|  | wysokość lampy | 200 cm |  |  |  |  |
|  | lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium |  |  |  |  |  |
|  | lampa posiada certyfikat CE |  |  |  |  |  |
| MOCOWANIE LAMPY |  |  |  |  |  |  |
|  | lampa na wózku jezdnym |  |  |  |  |  |
|  | kółka gumowe |  |  |  |  |  |
|  | 2 kółka z hamulcem (w zestawie) |  |  |  |  |  |
|  | Rączka do ustawiania czaszy umożliwiająca dokładne pole i kąt padania światła do oświetlenia. |  |  |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |  |
|  | Wraz z urządzeniem zostanie przekazana |  | karta gwarancyjna |  |  |  |
|  |  |  | Paszport urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | instrukcja obsługi w formie papierowej |  |  |  |
|  | Szkolenie Personelu z zakresu obsługi |  |  |  |  |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta |  |  |  |  |  |
|  | naprawy wykonywane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta |  |  |  |  |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.